## Sheet1 (2)
材料名称 | 要求
腹腔镜高频手术器械-单级高频电线 | 适用范围 与高频电刀主机配套使用，用于腹腔镜手术中单极器械（电钩、电凝钳等）的连接，传输高频电流。
产品长度 ≥3000mm（3米），允许误差±5%。
线缆直径 高频电缆主体直径：4.8mm ± 0.3mm（或4.0mm，需与医院现有设备匹配）。
接口类型（主机端） 采用标准3针插头，插头材质为医用级高分子材料，插针导电性良好，兼容主流品牌高频电刀主机。
接口类型（器械端） 适配直径5mm的单极手术器械，连接牢固，手术操作中不易松脱。
电气安全性能 线缆需具备高频屏蔽层（如铜丝编织屏蔽），能有效抑制高频电磁干扰，确保手术中与其他电子设备（如监护仪）互不干扰。
绝缘性能 具备高频绝缘特性，能在高频高压环境下正常工作，绝缘层无击穿风险。导体直流电阻符合医用高频线缆标准，能量传输损耗小。
核心材质 导体采用铜合金或多股绞合铜线；绝缘层采用聚四氟乙烯（PTFE/特氟龙）或同等高性能绝缘材料；外护套耐磨、耐弯折。
灭菌方式 可耐受高温高压蒸汽灭菌（134℃，2.1bar），灭菌循环次数≥300次，线缆外皮及接口不老化、不龟裂、不变形。
产品认证 产品具有国家药品监督管理局颁发的有效的《医疗器械注册证》或备案凭证，在投标文件中需提供证明文件复印件并加盖公章。