微波反应器调研需求

1）采用高频闭环式反馈控制系统及连续非脉冲微波技术。

2）微波输出功率≥900W, 能量0-100%自动调节。

3）采用环形谐振单模微波腔体，微波腔容积≥300mL。

4）可进行0-100mL的高压密闭反应，可以使用10mL、35mL、100mL的密闭反应容器。可进行0-125mL的常压敞口反应，可连接冷凝管进行冷凝回流及气体保护反应。

5）采用一体化内置计算系统，≥10英寸触摸屏操作界面，无须外接计算机便可独立进行程序设定、过程控制、及数据保存等，不中断运行程序即可实时在线更改所有反应参数，包括功率、温度、压力、搅拌和时间。

6）温度控制范围-80℃-350℃，控制精度≤±0.1℃，检测的温度与反应物体积和形态无关。

7）压力检测范围0-500psi（35bar），控制精度≤±1Psi，并具备压力排气点设置功能，在不中断反应的情况下可设定0-435psi（30bar）自动安全排气。

8）配有可调速电磁搅拌系统，转速0-1600 rpm/min可调。

9）具有同步冷却-功率最大化技术，可在低温条件下提高微波场强密度，以适应复杂化学反应条件的特殊要求。

10）压力罐及盖子可重复使用（非一次性）。

11） 仪器具有灵活的模块化设计，配备多种升级接口，可进行-80℃超低温反应、加气组件、同位素合成组件等。

12）内置摄像组件，像素≥500万，可实时观察反应状态和反应进程。

13）仪器配备高精度晶体压力控制系统，实验过程中可根据客户设置仪器自动控制泄压量，反应过程中可实现多次泄压，实时监测并显示反应中的压力数值，压控系统易拆卸，方便清洗。（提供压力控制系统的自动控制泄压量的次数、压力数值等界面）

14）内置操作软件具备常规—微波条件转换功能，方便合成条件的转换。

15）仪器需配备防爆安全保护装置，防腐蚀耐高温，反应瓶异常爆裂时保护温度探头及微波腔体。
16）配储样冰箱

参数：
1、容量≥460升（冷藏≥270L，冷冻≥157L，变温≥33L）；

2、产品尺寸≤宽度703mm，深度666.5mm，高度1900mm；

3、面板材质磨砂玻璃面板；

4、温度调节区间：冷藏2℃-8℃；冷冻-18℃至-25℃（急冻模式可以-31℃）

5、特色保鲜功能：全空间保鲜；

17）配移液器二套

1、单通道2.5 ul, 2把； 2.单通道10 ul, 2把；3.单通道20 ul, 2把；4.单通道100 ul, 2把；

2、单通道200 ul, 2把；6.单通道1000 ul，2把。

3、.采用高科技材质，重量轻(80g±5g)，耐高温抗腐蚀，可整支紫外线灭菌。

4.、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养

5.、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

6、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积

7、体积视窗位置合理(在前面)，便于移液观察，可单手设定体积及操作。

18）整机质保三年。
配置清单：

1）微波合成主机  		1套

2）温度控制系统（内置） 1套

3）压力控制系统（内置） 1套

4）实时成像系统（内置） 1套

5）10ml反应组件   		1套

6）35ml反应组件   		1套

7）常压反应组件    		1套

8）10ml 反应管及盖子  100套

9）35ml反应管及盖子   25套

- 超静音无油空压机     1套

- 10ml反应瓶PTFE膜  200片

- 35ml反应瓶PTFE膜  200片

- 储样冰箱            1台

- 移液器              2套（6把/1套）