附件1：

5泵及以上血滤机项目市场调研需求

一、使用功能：适用于连续性肾脏替代治疗和血浆置换治疗

二、基本功能：治疗模式：连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、血浆置换治疗（TPE）

三、机器参数：

1)	血泵流量：30-450ml/min

2)	最大置换液流速：≥8000ml/h

3)	最大透析液流速：≥8000ml/h

4)	输入压（即动脉压监测显示范围）：-250mmHg～+450mmHg；

5)	回输压（即静脉压监测显示范围）：-50mmHg~+300mmHg

6)	滤器前压（即滤器压监测范围）: -50mmHg～+300mmHg

四、其他性能需求：

1)	≥5泵设计（包含肝素泵/钙泵）

2)	彩色触摸屏≥12 英寸，具备中文界面

3)	液体壶不少于1个，治疗中具有手动液位调节功能

4)	能适用于低患者体重≤35Kg

5)	内置后备电源，外电断电后整机可以连续工作≥20分钟

6)	整机配置称重器≥4个，称重器（枸橼酸称除外）最大负荷不低于10kg；

7)	标配加温装置，温度设定范围：35℃-38℃；

8)	空气探测器测量方式：超声波检测

9)	漏血探测器测量方式：光学检测，可检测≤0.5mL/min

五、商务条款

1)设备质保三年