| 附件1： |  | 直线加速器维保招标需求及评审规则 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  | 技术/服务要求 |
| 1 |  | 直线加速器维保型号：precise(3538)和山东新华模拟定位机型号：SL-IE各1台（地址：东湖院区）。 |
| 2 |  | 定期保养：制定完整有效的保养计划，以保证设备处于最佳运行状态。 不限次数故障上门维修、对直线加速器2次全设备定期保养和2次MLC专项保养、模拟定位机2次预防性维护保养。 |
| 3 |  | 维保期内,工程师不定期到医院进行点检培训，提供24小时*7天的电话支持服务。响应时间：24小时*365天服务电话，拨打维修电话后安排工程师在线技术支持、答疑，即时诊断机器故障，在接到招标人通知后24小时内（含24小时）到达现场，如果超时每次罚款2000元，连续三次超时，医院有权终止合同。 |
| 4 |  | 维保方半年向采购人提供维保情况小结（包括维修保养次数、更换备件清单等维修资料；维保期满提供维保期内的服务情况总结；备件必须是原厂配件，优先运送零配件）。 |
| 5 |  | 保修期内维修中由供应商视故障情况自行决定是否修理或更换零部件,但应事先告知采购人并征采购人同意。 |
| 6 |  | 维修作业完成后维保方应向采购人提供书面报告,并由双方签字确认。 |
| 7 |  | 维保方承诺协议期内的设备总开机率为95%以上(以365天/年计算),时间最小计量单位为天；每超过1天罚款2000元，以此类推，连续三次超时，医院有权终止合同。 |
| 8 |  | 维保方具备辐射安全许可证。 |
| 9 |  | 维保方配合计量仪和指型电离室的校准。 |
| 二 |  | 商务要求 |
| （一） |  | 付款方式：共分为2次支付，即自合同签订之日起一个月内支付本年度维保费用的50%，剩余的50%在当年结束后付清。 |
| （二） |  | 维保期：一年。 |
| （三） |  | 验收内容：按照投标文件及合同内容技术和商务要求进行履约。 |
| （四） |  | 验收方法： 一、定期保养：制定完整有效的保养计划，以保证设备处于最佳运行状态。 （1）合同期内每季度巡检一次； （2）按照保养计划检查设备整体运行情况； （3）确认直线加速器及模拟机各项技术指标及性能是否正常； （4）记录设备运行状况； （5）每半年要把设备的安全检查，运行状态检查，维修情况等以正式书面形式提供给医院。 （6）计量仪和指型电离室的校准，并提供校准报告。 |
| （五） |  | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |
| 三 |  | 评审规则：综合评分 |
| 评分点 |  | 评分细则（总分30分） |
| （一）价格评分（9分） |  |  |
| 评分公式 |  | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×9分 |
| （二）技术评分（19分） |  |  |
| 1 | 投标人完全满足招标文件“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。 评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离）说明表”。 注：投标人应如实填写偏离情况，如果投标人所响应技术要求明显不符合招标文件要求却在技术响应偏离表中作“满足”、“响应”等说明的，作投标无效处理。 |  |
| 2 | - 服务期内免费更换部分常用备件如下：射野灯电路板和距尺灯电路板、单圈电位器、多圈电位器、保险丝、机架皮带、光栅皮带、MLC 电机、去离子水滤芯、四根叶片丝杆、两台打印机维修及配件。每项1分共10分 评审依据：提供服务方案，未提供或者提供不符合要求的不得分。 - 投标人在国内设有备件仓库的，每有1个仓库得2分，最高得4分。 评审依据：响应文件中提供自有仓库不动产权证（房产证）或租赁合同并加盖响应供应商公章。未提供或提供不符合要求的不得分。 3.具备该设备维修保养所需的专业工具，提供专业工具列表、照片，并提供年度国家法定校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。本项得2分 评审依据：提供检测部门的检测报告，未提供或提供不符合要求得不得分。 4.承诺进行枪伺服电流校准本项得3分 评审依据：提供投标人服务承诺书，未提供或提供不符合要求得不得分。 |  |
| （二）商务评分（2分） |  |  |
| 1 | 服务资格： 1、至少具备1名直线加速器维保服务能力的工程师得1分，以此类推，本项最高得2分。 评审依据：提供厂商出具的培训记录文件或相关售后服务资质文件等，未提供或提供不符合要求得不得分。 |  |