附件1：

肺功能检测仪市场调研需求

一、产品功能参数及性能要求

1.检测项目包含肺通气功能检查、弥散功能测试、脉冲振荡法气道阻力功能、呼吸肌力测定、支气管舒张试验、支气管激发试验。

2.肺通气功能检查显示参数包含：FVC、FEV0.5、FEV0.75、FEV1、FEV3、FEV6、VCmax、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VCmax、FEV1/FEV6、PEF、FEF25%、FEF50%、FEF75%、FEF25%-75%、Vexp、FET、Vexp/FVC等呼气指标，PIF、FIVC、FIV0.5、FIV1、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、FIF50%、FEF50%/FIF50%等吸气指标；VC、VT、IRV、ERV、IC、RR、MV等；MVV、VT、RR、VR、FEV1*30等；

3.呼吸肌力测定显示参数包含：MIP，MEP，MRPD、MRR等；

4.肺弥散功能检查显示参数包含：DLCO SB、DLCO/VA、DLCOc SB、DLCOc/VA、VA、VCmax、VI、Discard Vol、VS、FITr、FATr、FICO、FACO、tBH、Ti、Te、Hb、TLC-SB、FRC-SB、RV-SB、RV%TLC-SB、VI/VC、VI/VCmax、TLCO SB、TLCOc、KCO SB、KCOc、VD、COHb、VC、VT、IRV、ERV、IC、FRC%TLC-SB、RR、MV、VDanat、VDequip等；

5.脉冲振荡测试显示参数:Z5、R5、R20、R5-R20、X5、fres、AX、VT、RR、COVR5、R10、R15、R25、R30、R35、X10、X15、X25、X30、X35、Rz、Rp、Lz、CL、Cb、Cw、Cm、Ers、∆X5、Xin5、Xex5min、Xin5max、 X5peak_to_peak、FDR等

6.肺通气功能检查可显示呼气、吸气指标，实时显示动态曲线，具备多项预计值公式。FVC测量中支持专业模式、动画模式检查，灵活配置自动填写模板。

7.呼吸肌力测定时可显示压力—时间曲线，具备多种预计值公式。

8.支持弥散定标和验证，无需手动调整采样管路可实现一键快速定标，并支持弥散3L定标筒验证，检测气路密封性。

9.提供弥散测量脱气实操练习，不仅促进患者快速掌握操作要领，而且避免过度吸入弥散气，影响测量结果准确性。

10.提供智能预警提醒，支气管试验用药后测量时间提醒。

11.仪器自带智能语音提示功能，引导受试者规范操作，方便掌握检测动作要领。

二、产品技术参数

1.流量传感器：采用超声流量传感器，灵敏度高，阻力小，测量稳定。

2.流量测量：检测范围：0-18L/s；流量精度：±3％；分辨率：0.01L/s。

3.容量测量：检测范围：0-20L；容量精度：±3％；分辨率：0.001L。

4.使用甲烷（CH4）和CO（一氧化碳）的混合一瓶气体作为弥散残气的测试气体

5.一氧化碳（CO）气体分析器：采用红外技术，测量范围0-0.33%，浓度偏差为±0.01%，分辨率：0.001%。

6.甲烷（CH4）气体分析器：采用红外技术；测量范围在0-0.33%，浓度偏差为±0.01%，分辨率：0.001%。

7.脉冲振荡测试功能：呼吸阻抗检查界面可显示频谱分析图、潮气呼吸容积阻抗图、阻抗容积图、USG解释图、结构参数图。

7.1呼吸阻抗检查过程中可识别受试者在检查期内因为吞口水、咳嗽等阻抗曲线。

8.同品牌支气管激发给药模块

8.1支持压缩空气流量验证，提供恒定的压力、流量，保障释雾量稳定。精准控制激发给药剂量。

8.2可视化监控雾化给药全过程，精准控制喷雾持续时间，雾化后自动计时。

8.3压缩空气流量≥7L/min，压缩空气压力≥1.6bar，释雾量(240±20)mg/min。

三、软件功能

1.质控管理模块：自动计算检测结果质控评级，可形成质控报告；测量中实时动态语音、图文提示，结束后依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的测量曲线。

2.信息管理模块：可录入受试者基本信息、症状、危险因素、呼吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症等信息。

3.报告管理模块：支持生成及打印多种标准图文检测报告报告模板，报告签名支持图片签名、印刷体签名、空签名。

4．数据通讯模块：支持对接医院HIS系统；支持多中心及分级诊疗工作模式等功能。可以对接呼吸康复全病程管理系统、慢阻肺全病程管理系统。

5.支持人工智能辅助质控，人工智能辅助判读。

6.设备使用年限≥10年

7.设备整机质保期≥1年，质保期内免费提供维修、更换零配件、技术指导等服务。