体外循环机调研需求

一、底座 1台

- 各泵位之间可任意移动互换，方便使用。

- 电源底座备有应急电源，当交流电突然中断，直接转为UPS供电，并可显示应急电源剩余电量等参数信息。

- 可移动底座装有置物盘、立柱及输液挂钩。

二、单头泵3台

- 流量范围：0—11.3 LPM

- 转速范围：0—250 RPM

- 转速误差：≤0.5 RPM

- 泵的驱动方式为直轴马达驱动，泵头可在左右各90°范围内旋转。

- 泵的机械精度：同轴度0.01-0.03mm。

- 具有开盖停泵保护、转速异常报警、反转提示功能。

- 采用编码器旋钮调节，具备粗调和微调双速调节功能。

三、双头泵1台

- 流量范围：0—1.5 LPM

- 转速范围：0—250 RPM

- 转速误差  ≤0.5 RPM

- 泵的驱动方式为直轴马达驱动，泵头可在左右各120°范围内旋转。

- 泵的机械精度：同轴度0.01-0.03mm。

- 具有开盖停泵保护、转速异常报警、反转提示功能。

- 采用编码器旋钮调节，具备粗调和微调双速调节功能。

四、触摸屏监视器 1台

1.压力监测

四路压力监测：通过泵压设定可对被监测泵头进行减速或停泵控制。

压力监测范围：-200mmHg-+800 mmHg。

2.温度监测

四路温度监测：每路可预设温度的上限和下限，当温度超过允许范围时立即报警。

3.计时器组件

五组时间监测。

4.具有血平面及气泡监测功能

- 五、热交换水箱1台

- 双路独立出水，可供氧合器及变温毯使用

- 温度调节范围：2℃-41℃

- 升温速率：≥5℃/min

- 降温速率：≥3.5℃/min

- 水箱容量：13.8±1L

- 设定温度后制冷及加热系统自动调节温度。

- 具有在术后将管路水回收功能。

六、空氧混合器1台

可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比。

可调FIO2：21%~100%

- 配自动腔镜扶镜器1台

手术床固定 360 度活动范围

- 八、整机及配件质保五年