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一、底座 1台
1. 各泵位之间可任意移动互换，方便使用。
2. 电源底座备有应急电源，当交流电突然中断，直接转为UPS供电，并可显示应急电源剩余电量等参数信息。
3. 可移动底座装有置物盘、立柱及输液挂钩。
二、单头泵3台
1. 流量范围：0—11.3 LPM
2. 转速范围：0—250 RPM
3. 转速误差：≤0.5 RPM
4. 泵的驱动方式为直轴马达驱动，泵头可在左右各90°范围内旋转。
5. 泵的机械精度：同轴度0.01-0.03mm。
6. 具有开盖停泵保护、转速异常报警、反转提示功能。
7. 采用编码器旋钮调节，具备粗调和微调双速调节功能。
三、双头泵1台
1. 流量范围：0—1.5 LPM
2. 转速范围：0—250 RPM
3. 转速误差  ≤0.5 RPM
4. 泵的驱动方式为直轴马达驱动，泵头可在左右各120°范围内旋转。
5. 泵的机械精度：同轴度0.01-0.03mm。
6. 具有开盖停泵保护、转速异常报警、反转提示功能。
7. 采用编码器旋钮调节，具备粗调和微调双速调节功能。
四、触摸屏监视器 1台
1.压力监测
四路压力监测：通过泵压设定可对被监测泵头进行减速或停泵控制。
压力监测范围：-200mmHg-+800 mmHg。
2.温度监测
四路温度监测：每路可预设温度的上限和下限，当温度超过允许范围时立即报警。
3.计时器组件
五组时间监测。
4.具有血平面及气泡监测功能
五、热交换水箱1台
1. 双路独立出水，可供氧合器及变温毯使用
2. 温度调节范围：2℃-41℃
3. 升温速率：≥5℃/min
4. 降温速率：≥3.5℃/min
5. 水箱容量：13.8±1L
6. 设定温度后制冷及加热系统自动调节温度。
7. 具有在术后将管路水回收功能。
六、空氧混合器1台
可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比。
可调FIO2：21%~100%
7、 配自动腔镜扶镜器1台
手术床固定 360 度活动范围 
八、整机及配件质保五年

