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化学合成套装市场调研需求
设备1：万分之一天平（数量：1台）
1.最大称量值≥120g；
2.可读性≤0.1mg；
3.重复性≤0.08mg；
4.线性误差≤0.08mg；
5.稳定时间≤3S；
6.秤盘外形尺寸≤Ø 80mm；
7.金属底座；
8.内置的时间与日期标识，可确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求；
9.外部砝码校正；
10.下称钩设计，满足客户特殊应用需求；
11.称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看；
12.可支持最大同时连接10台天平的数据管理软件，且功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件；
13.内置通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备；
14.整机质保三年。

设备2：旋转蒸发仪（数量：2台）
1.提供旋蒸主机及整套配置内的其他产品；
2.水浴锅温度调节范围:室温+5℃~180℃；
3.水浴锅温度调节精度：±1.5℃（水）、±3℃（油）；
4.水浴锅温度控制：微电脑控制；
5.水浴锅加热功率：1.0kW（水浴锅本体加热）、水油兼用；
6.水浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示；
7.回转速度≥10~310rpm；
8.蒸发能力≥25mL/min(水的蒸发量)；
9.到达真空度：399.9Pa（3mmHg）以下；
10.管路连接口径：接口外径10mm；
11.安全功能：保险丝、温度过升防止器；
12.升降方式：无段式升降，根据试料容器的尺寸形状，可在任何位置固定；
13升降器冲程≥180mm；
14.冷凝管：直立式双层冷凝管•冷却面积≥0.146㎡；
15.回收瓶：球型瓶 1L球磨口NS35/20；
16.试料瓶：梨型瓶1L标准磨口 NS29/38；
17.旋转轴：内径18 x全长156mm TS29/38(加厚轴)；
18真空密封垫：特氟龙密封垫+特氟龙复合含氟橡胶密封垫的双重密封型；
19.玻璃件可安装在主机左右任何方向，可根据试验台空间以及用手习惯进行安装；
20.可设置自动正反转，可使用于粉体等样品的干燥及含有固体物质的样品干燥、浓缩；
21.其他配件：连接线，1M、电磁阀控制单元、电磁阀、固定板、真空管路包；
22.整机质保三年。

设备3：隔膜泵（数量：2台）
1.设置排气速度转换开关（HIGH•LOW），HIGH为高速排气，LOW为静音减压排气；
2.配备了气振阀，打开气振阀时可以把抽进隔膜泵内的有机溶剂排出，可以有效的保护隔膜泵，降低膜片损耗；
3.可以与溶媒回收装置配套使用，排气过程中可以对溶媒进行二次回收；
4.排气量(HIGH•LOW)30L/min•20L/min；
5.到达真空度≥：10hPa；
6.安全功能：马达异常检知；
7.马达≥90W；
8.接触气体部材质：PPS、特氟隆；
9.吸气口口径≥外径10mm；
10.排气口口径≥外径10mm；
11.外部尺寸•重量≤6kg；
12. 整机质保三年。

设备4：真空控制器（数量：2台）
1.真空度设定范围：0-760mmHg（Torr）0-1013hpa（mbar）；
2.压力测定范围：0-800mmHg（Torr）0-1066hpa（mbar）；
3.蒸汽温度测定范围：-20~150℃（温度传感器连接时）；
4.设定控制方式：旋钮设定、键盘输入、电磁阀开关、输出电压可变；
5.压力单位设定：mmHg、Torr、hPa、kPa、mbar；
6.控制程序:定值浓缩•溶媒内置程序•自动浓缩•真空度分段程序控制；
7.控制项目：压力控制•温度控制（冷却水、浴槽、蒸汽）•自动升降•旋转；
8.显示器：彩色TFT液晶显示（≥4.3寸）；
9.显示内容：运行模式、运转状态、测定压力、设置压力；
10.外部输入输出：冷却水循环装置•浴槽•旋转蒸发仪共通通信端子、通信端子（2台真空控制器通信用）、变频隔膜真空泵通信端子、隔膜泵控制单元通信端子、蒸汽温度传感器端子、USB（电脑通信用），可对冷却水循环装置，隔膜真空泵等配套设施进行联动控制，显示各相关设备的运行情况、参数的设置和更改；
11.已经存储了55种有代表性的溶剂浓缩程序，对常用溶剂进行保存，浓缩时只需选择调用即可开始（程序控制模式）；用户可以自定义≥10种，共和储存≥65种溶剂；
12.内置用户自定义压力段程序控制功能，1个程序可以设置99个压力段控制或与定值控制，减压，释放真空等进行组合的压力控制，可保存≥5个程序；
13.整机质保三年。

设备5：冷却水循环（数量：1台）
1.循环方式：外部密闭式循环；
2.温度调节范围≤-20～30℃（不带加热器）；
3.温度调节精度≤±2℃；
4.冷却能力≥1200W  at液温10℃
           900W   at液温0℃
           550W   at液温-10℃；
5.外部循环能力： 最大流量≥16L  最大扬程≥9.5m；
6.冷冻机：空冷式 输出700W•R410A；
7.温度设定•显示：按键输入设定•LED数字显示、设定温度与测量温度切换显示；
8.安全机能：自我诊断功能（上下限温度异常、加热器故障、传感器故障）、空烧防止器、可变式独立过升防止器、高压开关、冷冻机过载荷；
9.保护器、漏电•电流过高保护器；
10.水槽尺寸•容量≥Φ280×270H mm・约16.5L；
11.外部尺寸•重量≤43Kg；
12.电源：AC 220V、5.5A、1.07KVA；
13.整机质保三年。

设备6：加热磁力搅拌器（数量：4台）
1.操作面板：钢化玻璃，超大屏幕，多参数显示；
2.具有锁定键，防止误操作；
3.最大搅拌量 (H2O)≤20L；
4.速度范围≥50 - 1500 rpm；
5.加热输出功率：≥600 W；
6.温度单位：°C / °F；
7.控温范围 (盘面) ：室温+仪器自热8至310°C；
8.可调安全温度回路范围：50 - 370 °C；
9.外接温度传感器接口：PT1000, ETS-D5, ETS-D6；
10.外部PT1000温度控制精度（500mlH2O在600ml烧杯，40mm搅拌子，600rpm，50℃）；
11.工作盘材质：铝合金 ；
12.工作盘外形尺寸≥ Ø 135 mm；
13.自动正反转功能：可自定义搅拌方向，或选择自动正反转搅拌模式；  
14.间歇模式：具备间歇运转的搅拌模式； 
15.粘度变化趋势测量：可监测粘度变化趋势并在显示屏上显示，直观了解反应进行程度； 
16.计时器：一体化定时器 / 计时器，可分别控制加热、搅拌或加热搅拌。定时器具有蜂鸣功能；
17.含介质探头检测功能；
18.外形尺寸≤：160 x 85 x 270 mm；
19.重量≤：2.4 kg；
20.DZW EW60529防护≥ZP42；
21.标配RS 232 / USB接口，可连接电脑软件进行控制或进行软件升级以及查询序列号；
22.配备加热手柄托盘及模块1套；
23.整机质保三年。

设备7：真空干燥箱（含真空泵）（数量：1台）
1.长方体工作室，钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体微电脑温度控制器，控温精确可靠；
2.箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门封圈；
3.工作室采用抛光镜面不锈钢板制成；
4.输入功率：400W；
5.控温范围：RT+10~200℃；
6.温度分辨率≤0.1℃；
7.波动度≤±1℃；
8.达到真空度：133Pa；
9.真空表：机械指针式；
10.内胆尺寸（mm）W*D*H：≥ 300*300*275；
11.外形尺寸（mm）W*D*H：≤ 605*490*450；
12.隔板≥：1块；
13.工作室材料：不锈钢304（1Cr18Ni9Ti）；
14.加热方式：搁板式加热；
15.电源电压：AC220  50HZ；
16.含真空泵；
17.整机质保三年。

设备8：防爆冰箱（数量：3台）
1.有效容积:有效容积≥305L:冷藏室容积 ≥195L，冷冻室容积≥ 110L；
2.整体结构:立式双门设计，都为发泡门设计:保温材料采用硬质聚氨酯发泡，保温性能优；
3.材质:箱体采用PCM彩板材质，内胆采用防静电HIPS材质，风道采用304不锈钢；
4.温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED 显示，可同时显示冷、冷冻宽温度。冷藏及冷冻显示、控制精度均为≤0.1 ℃，冷藏室温度范围3~16℃，冷冻室温度范围-10~-30℃；
5.核心组件:采用压缩机，风机，碳氢环保制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；
6.门体结构:采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；
7.双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；
8,温度均匀性:采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证冷藏室温度均匀度≤1.5℃，波动性≤3℃。冷冻室温度均匀度≤1.5℃，波动性≤4.5℃；
9.安全系统:具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式(报警时，报警灯光及代码同时闪烁)，标配远程报警接口;多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警；
10.数据存储:标配USB接口模块，可导出PDF格式数据，包含温度数据、温度曲线、故障代码。数据可存储十万条，温度数据记录周期0～240分钟可调，实现温度数据的可追溯性。可根据用户需求选择快捷导出和手动导出；
11.数据打印:选配针式或热敏打印机，冷藏、冷冻室同时打印:可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；
12.箱内配置:冷藏室3层隔板，冷冻室2层隔板；
13.固定移动:产品配有4个脚轮，前2脚轮带脚刹，移动方便，固定可靠；
14.安全保障:冷藏/冷冻配备独立门锁，可配备双挂锁，满足多人管理的安全要求；15.运行安全:当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；
16.停电报警:内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时；
17.冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜，隐藏式接水盘，冷凝水由压缩机发热蒸发，无需人工倒水；
18.噪音：≤35dB（A），满足实验室级噪音标准；
19.物联通讯:选配4G物联功能，用户可远程查看冰箱运行温度数据及报警信息，当发生报警时可通过绑定的手机、短信、微信公众号实现推送；
20.防爆类型:箱内防爆，通过NEPSI Ex认证，应用于2区爆炸性气体环境，防爆标志Ex ec ic IIC T6 Gc；
21.过流保护:搭载过流保护器，从源头保护整机电路的安全性；
22.箱体采用助力明把手设计，可解决短时间内频繁开关门难题；
23.采用5V热电偶本安保护电路，箱内防爆保护；
24.使用防爆蒸发风机，满足220V/50Hz需求；
25.整机质保三年。
