


	附件1：
	全温控监测数字化血浆解冻仪项目市场调研需求

	一
	全温控检测数字化血浆解冻仪（数量：2台）

	1
	融浆方式：恒温循环式;要求采用上下水箱恒温循环方式，整机每分钟热水循环≥2次；

	2
	温度控制：范围30~41℃，控制精度±1℃；

	3
	水箱水温监控：加热水箱及解冻工作水箱应具备有独立的水温监控探头，当加热水箱与解冻水箱温差超过>1℃，仪器应报警；

	4
	最大装载量≥28袋，满载解冻时长＜30min；

	5
	摆动频率：血浆解冻时解冻框的摆动频率≥25次/min；

	6
	清洗：具备自动注水、预热、升温、水循环清洗、排水等功能；

	7
	具备血浆解冻质控监控：血浆解冻过程及结果可溯源（数据本地存储+可U盘导出），存储容量≥4G；

	8
	多种解冻模式：具有常规解冻、浮动终点解冻、程序降温、手控、急诊模式等模式；

	9
	操作系统：微电脑触摸屏操作，应显示解冻水温及血浆袋核心温度的变化曲线；

	11
	解冻卡座：解冻仪工作水箱须配备解冻卡座，且解冻卡座内有独立血浆袋固定卡槽；

	12
	可以进行仪器自检并报告信息，异常状态则有报警信息。

	二
	配置：高速微量（毛细管）离心机（数量：1台）
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	速度范围100～15000rpm，精确度± 10rpm，转速步增10rpm/10×g，升速≤15秒，降速≤18秒；最大相对离心力[×g]：20375×g；

	2
	定时范围：1s～99min，定时精度 ±1s；支持 Flash 瞬时点动离心功能；

	3
	最高转速下噪音：≤53dB(A)；

	4
	误操作/故障报警：声音提示+显示代码示；

	5
	备有密封角转头配备转子盖；

	6
	具备转头温升过高自动保护、限速停机功能；

	7
	工作环境条件：环境温度 5℃～40℃，相对湿度≤80%（无凝露）。
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	质量保证期5年。






