附件1：

蛋白纯化仪市场调研需求

1. 工作条件

1) 电力供应：100–240 V, 50–60 Hz

2) 仪器尺寸≤335mm x 482mm x 464 mm（宽度x高度x深度），不含配件
2硬件要求

I. 系统泵

1.1.1流速：0.01-25ml/min
1.1.2配置精确的计量型柱塞泵，双泵头，泵头材质为钛合金，每个泵头都有独立除气阀，泵后有润洗通路，润洗泵的柱塞杆，延长泵的使用寿命。且泵后具有单向阀，防止废液管道回流污染泵腔（需提供独立除气阀和泵后具有单向阀实物图片，提供原件扫描件。）
1.1.3 流速精度≤±2%（0.25至25mL/min，0.7至3cP）
1.1.4 粘度范围：0.7-10CP
1.1.5压力范围：0-5MPa (50bar，725 psi)，可以兼容大部分预装柱


II. 检测器；

2.1 紫外检测器

2.1.1使用LED灯， 280 nm 检测波长，灯源寿命长。

2.1.2检测范围：-6到+6 AU，线性：0至2 AU，±5%以内
2.1.3光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高

2.1.4 耐受压力：0-2Mpa
2.1.5 光径长度：2 mm

2.2 电导检测器

2.2.1 检测范围：0.01－999.99mS/cm

2.2.2 检测精度≤±0.01 mS/cm或±2%，以较高者为准在如下条件：0.3 to 300 mS/cm 以内

2.3温度

2.3.1 读值范围：0-70 ˚C

2.3.2精度≤± 1.5˚C在如下条件：4˚C to 35˚C。
III. 阀门

3.1 入口阀：1个，样品和3个缓冲液入口
3.2 进样阀：1个，无需更改管线连接方式，轻松实现样品环或superloop上样
3.3 出口阀：1个，1个位置与收集器相连，实现数目较多样品的收集，另外有1个位置进行大体积收集，收集大体积样品。最后一个位置接废液
IV. 组分收集器

4.1 圆形组分收集器

4.1.1可兼容直径10–18 mm收集管≥95个管位，直径12 mm收集管≥175个管位，收集器滴头具有液滴检测器，在更换收集管时，防止液滴溅到管外，损失样品。

4.1.2 防溢出模式：自动开启滴同步功能
4.2清洗站：
4.2.1容量≥10L

4.2.2超声频率≥40kHz

4.2.3超声功率≤200W

4.2.4超声功率可调范围40-100%

4.2.5加热功率≤400W

4.2.6温度设定范围：25-80℃

4.2.7工作时间可调：1-480min

4.2.8液位显示、保护

V. 控制软件
5.1 软件对实验数据采用独立数据库管理软件进行管理，可定期自动或者手动进行数据备份和归档，数据库和备份文件具有密码保护，查看结果和恢复备份文件需要输入密码，防止数据被窃

5.2 软件具有四个窗口：系统管理、系统控制、方法编辑、结果评价，运行时窗口之间可自由转换

5.3 软件内置上百个层析柱库，可以选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压

5.4 软件的方法编辑器模块需具有常用模板和文本两种方式编辑方法程序，模板应包含常用的几大层析纯化类型等实验。文本指令包含监测命令，包括监测紫外吸收、电导率、流速、压力等，通过实时监测调整纯化后续步骤，且支持循环指令、触发指令、计数指令、方法队列、变量筛选等

5.5 软件能够记录硬件模块的序列号，运行时长或者次数，如紫外灯使用时长、阀门开闭次数

5.6 软件具备结果批处理功能，以便进行大量结果数据的相似重复处理，可以通过自定义录制生成结果处理器，支持曲线处理（曲线加减乘除与平滑，积分求导等）、曲线及峰表的导入与导出、数据导出及其他功能

5.7 软件具备多结果峰比较功能，可以快速比较来自不同结果的峰积分数据

5.8 具有原厂的远程管理功能，应能够实现使用移动设备（手机和平板）或计算机在局域网内通过浏览器查看设备的使用情况，可同时显示5条实时曲线和不少于50个运行数据，同时可查看仪器报警信息，及时发现运行异常的设备。软件可分类或分组筛选查看仪器，了解仪器在特定时间内的使用频率，便于仪器管理

5.9 具有原厂的层析图谱纯度分析功能，可自动或手动完成泳道识别、条带定位、背景扣除并计算相对含量，自定义分析报告内容并导出。且可实现关联色谱曲线分析蛋白纯度，并将凝胶样品编号标记在色谱图中。

VI. 产品基本配置要求：

1：蛋白纯化仪主机1台

2：圆形收集器1个

3：分析软件1套

4：数据处理工作站1台
5：清洗站1个
6：凝胶过滤预装柱 1根（包装：5*5ml；内径*床高：16/25mm；柱体积：≥5ml；平均颗粒：15-88μm；球蛋白分离范围：1000-5000Da）。

VII.整机质保三年。
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