手术显微镜调研需求
一、基本配置：双人四目（左右对手镜需呈180°对称）并加配拓展至三人六目（左右对手镜+左右犄角镜），可满足于淋巴超显微外科及显微外科、神经外科、五官科等多学科手术需求。
二、技术参数要求：
1、 最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥600mm；
2、 具备自动聚焦和手动调焦双重调焦功能；
3、 同一物镜下无需任何增倍方式，最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥16X（12.5倍目镜下）；
4、 无级变倍系统，电动连续变倍，变倍比≥1:6，光学放大倍率可满足35-60倍；
5、 广角目镜，屈光补偿≥+5D/-5D；
6、 主术者镜：可调双目镜筒，需配置旋转器；
7、 对手镜：双对手镜（对手镜+助手镜）配置、折叠式双目镜筒，具备放大功能；
8、 具备良好照明主光源与备用光源，光源为氙灯或LED，光亮与工作距离、术野联动；
9、 落地式平衡支架，具备电磁锁且具有解锁功能，具有一键自动平衡功能；
10、 支架最大高度≥2000mm，臂展≥1600mm；
11、 具备视频影像系统：采用全内置高清摄像头，自带一体化全高清监视器，可完成影像记录、储存、刻录、传输；
12、 支持血管荧光及肿瘤荧光成像功能，荧光模块全内置，荧光功能可通过手柄按钮一键启动或一体化控制屏触屏启动。
3、 其它：附配 
超显微手术器械 3套（每套15件），IPC（淋巴水肿空气波压力治疗仪、24腔） 1台，神经外科开颅手术器械包全套（包括：神经外科显微器械1套，神经外科周围神经显微器械包1套，神经外科钻孔手术器械包2套，神经外科前开颅手术器械包2套，神经外科后开颅手术器械包2套）。
四、质保：显微镜及附配设备均质保五年。
超显微手术器械配置清单
淋巴外科器械3套
	[bookmark: _GoBack]产品名称
	规格型号
	数量
	描述
	产品材质

	淋巴外科超显微镊
	直形直头
	3
	长14-16cm，尖宽0.10mm，无打结面板
	不锈钢或合金

	淋巴外科超显微镊
	直形直头
	3
	长14-16cm，尖宽0.15mm，无打结面板
	不锈钢或合金

	超显微持针钳
	直形直头
	2
	长14-16cm ，尖宽0.15-0.20mm，光滑，无锁
	不锈钢或合金

	显微剪
	直形直头
	1
	长14-16cm ，刃长4-7mm，尖宽0.15mm
	不锈钢或合金

	显微剪
	直形弯头
	1
	长14-16cm ，刃长4-7mm ，尖宽0.15mm
	不锈钢或合金

	组织镊
	直形
	2
	长12-14cm，尖宽0.3-0.5mm，有齿
	不锈钢或合金

	止血/分离钳
	弯
	2
	长12-14cm，尖宽0.3-0.5mm，全齿
	不锈钢或合金

	消毒盒
	方形
	1
	长≤30cm、宽≤20cm、高≤6cm，可高温灭菌
	PPSU或硬塑



开颅手术器械包配置清单
1、神经外科显微器械1套
	产品名称
	规格型号（长宽尺寸以mm为单位）
	数量

	显微剪
	225，枪状，尖直头
	1

	显微剪
	225，枪状，尖弯头
	1

	显微持针钳
	225，枪状直头
	1

	显微持针钳
	225，弯头，簧式
	1

	肿瘤摘除镊
	240×3，枪状
	1

	肿瘤摘除镊
	240×5，枪状
	1

	肿瘤摘除镊
	240×3，直型，垂体瘤
	1

	肿瘤摘除镊
	240×4，上弯，垂体瘤
	1

	肿瘤摘除镊
	240×2，下弯，垂体瘤
	1

	剥离器
	230×2.5，圆头，角形
	1

	剥离器
	230×2.5，叶片状
	1

	剥离器
	230×2，枪形，叶片状，上弯
	1

	剥离器
	230×1.5，叶片状
	1

	显微刀
	230×3.5，枪状，上弯
	1

	显微刀
	230×3.5，枪状，下弯
	1

	剥离器
	230×4.5，枪形，叶片状，下弯
	1

	显微钩
	230×1×2.5，球头
	1

	显微刮匙
	230×3，直型，匙形
	1

	探针
	230×0.7，血管
	1

	显微钩
	230×0.6×2.5，钝头
	1

	显微刮匙
	230×2，枪状
	1

	显微刮匙
	230×3，枪状
	1

	显微刮匙
	240×3，枪形，右弯，环状
	1

	显微刮匙
	230×3，直型，环状
	1

	显微刮匙
	240×4，枪形，左弯，环状
	1

	脑压板
	直头200×4
	1

	脑压板
	直头200×6
	1

	脑压板
	直头200×10
	1

	脑压板
	弯头200×4
	1

	脑压板
	弯头200×6
	1

	脑压板
	直头230×3
	1

	脑压板
	直头230×4
	1

	脑压板
	直头230×5
	1

	肿瘤摘除钳
	200×3，左向
	1

	肿瘤摘除钳
	200×3  直头
	1

	肿瘤摘除钳
	200×3  右向
	1

	显微刮匙
	260×4，枪状，直角，环状
	1

	显微刮匙
	260×2.5，枪状，钝角，环状
	1

	显微镊
	240×0.6，无齿，枪状
	1

	显微镊
	240×0.9，有齿，枪状
	1

	显微组织镊
	240，1×2钩，枪状
	1

	脑吸引管
	270×Φ1.5，可控带套
	1

	脑吸引管
	270×Φ2，可控带套
	1

	脑吸引管
	270×Φ2.5，可控带套
	1


2、 神经外科周围神经显微器械包1套
	产品名称
	规格型号（长宽尺寸以mm为单位）
	数量

	神经根拉钩
	230×5×135°，直角钩，胶木柄
	2

	显微钩
	230×Ф1×2.5，球头
	2

	显微剪
	225，枪状，弯头，精细型
	1

	组织剪
	180，弯，综合
	4

	帕巾钳
	140，尖头
	2

	止血钳
	200，直，全齿，有钩
	2

	甲状腺拉钩
	200，一副，带槽
	2

	持针钳
	180，直，粗针
	1

	持针钳
	140，直，粗针
	2

	拉钩
	170，双头（板式/三爪，锐），气管
	2

	手术刀柄
	4#
	1

	组织钳
	160，直
	2

	组织剪
	160，弯
	1

	显微镊
	200×0.2，直型，无齿，精细型
	1

	止血钳
	125，弯蚊，全齿
	20

	乳突牵开器
	130×18，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11°
	1

	脑吸引管
	200×Ф3，直
	1

	拉钩
	200×13，静脉
	2

	组织剪
	180，直
	1

	手术刀柄
	7# 
	1

	组织镊
	140，1×2钩 
	2

	海绵钳
	250×10，弯有齿
	2

	眼用剪
	100，弯尖
	1

	不锈钢换药碗
	Ф160
	1

	不锈钢换药碗
	Ф140
	2

	不锈钢服药杯
	50ml
	2

	不锈钢腰子盘
	190×115×25，浅型
	1

	咬骨钳
	240×8，直头，右侧角13°，双关节
	1

	咬骨钳
	240×4 ，侧角头，双关节
	1

	显微钩
	240×Ф1×2.5×45°，枪形，球头
	1

	显微刮匙
	240×3，枪形，上弯，环状，双刃
	1

	显微刮匙
	240×3，枪形，下弯，环状，双刃
	1

	动脉瘤夹钳
	210，枪型，双关节，标准型，360°旋转
	1

	动脉瘤夹钳
	210，枪型，双关节，迷你型，360°旋转
	1

	清洗打包筐
	450×340×70，Ф1.5
	1


3、 神经外科钻孔手术器械包2套
	产品名称
	规格型号（长宽尺寸以mm为单位）
	数量

	快速钻颅穿刺锥
	170
	1

	钻颅吸引针
	123×Ф2.7
	1

	钻颅吸引针
	123×Ф3.2
	1

	医用镊
	160，直
	1

	持针钳
	160，直，粗针
	1

	手术刀柄
	4#
	1

	组织剪
	180，弯，综合
	1


4、 神经外科前开颅手术器械包2套
	产品名称
	规格型号（长宽尺寸以mm为单位）
	数量

	手术刀柄
	4#
	1

	手术刀柄
	7# 
	1

	持针钳
	180，直，粗针
	2

	止血钳
	125，弯蚊，全齿
	4

	止血钳
	160，弯，全齿
	2

	止血钳
	180，弯，全齿
	4

	组织钳
	160，直
	4

	止血钳
	160，直，全齿
	2

	组织剪
	200，弯       
	1

	组织剪
	200，直
	1

	帕巾钳
	140，尖头
	4

	海绵钳
	250×10，弯无齿
	1

	头皮拉钩
	180，钝
	3

	椎板咬骨钳
	230×3/10×130°，超薄型
	1

	椎板咬骨钳
	230×2/10×130°，超薄型
	1

	咬骨钳
	220×4，直头，左侧角40°，双关节
	1

	咬骨钳
	220×4，直头，双关节
	1

	咬骨钳
	200×4，直头，双关节
	1

	线锯
	60，手把
	1

	线锯
	500
	10

	线锯导板
	340
	1

	脑吸引管
	270×Φ3，可控缩口
	1

	脑吸引管
	250×Φ3，可控缩口
	1

	脑吸引管
	250×Φ2，可控缩口
	1

	脑膜剥离器
	240
	1

	双头剥离器
	240，带眼
	1

	医用镊
	250，直
	1

	医用镊
	140，直
	2

	脑部解剖镊
	200×1，枪状，有齿
	1

	脑膜镊
	200×1×2钩，大柄花
	1

	脑部解剖镊
	200×1，直形，有齿，大柄花
	1

	刮匙
	250×3
	1

	脑刮匙
	210×5
	1

	颅骨骨膜剥离器
	170×8，弯头
	1

	颅骨骨撬
	190，铝柄
	1

	脑压板
	200，宽5，宽3
	2

	脑压板
	200，宽11，宽13
	2

	脑压板
	230，宽20，宽10
	2

	头皮夹钳
	160
	3

	乳突牵开器
	170×18，固定式3×4钩，直型
	1

	弓形钻
	350
	1

	清洗打包筐
	450×340×70，Ф1.5
	1


5、 神经外科后开颅手术器械包2套
	产品名称
	规格型号（长宽尺寸以mm为单位）
	数量

	手术刀柄
	4#
	1

	手术刀柄
	7# 
	1

	持针钳
	180，直，粗针
	2

	止血钳
	125，弯蚊，全齿
	4

	止血钳
	160，弯，全齿
	2

	止血钳
	180，弯，全齿
	4

	组织钳
	160，直
	4

	止血钳
	160，直，全齿
	2

	组织剪
	200，弯       
	1

	组织剪
	200，直
	1

	帕巾钳
	140，尖头
	4

	海绵钳
	250×10，弯无齿
	1

	头皮拉钩
	180，钝
	3

	椎板咬骨钳
	230×3/10×130°，超薄型
	1

	椎板咬骨钳
	230×2/10×130°，超薄型
	1

	后颅凹牵开器
	280×30，活动式，4×4钩，钝钩，直型
	1

	咬骨钳
	220×4，直头，左侧角40°，双关节
	1

	后颅凹咬骨钳
	230×7，双关节
	1

	咬骨钳
	220×4，直头，双关节
	1

	咬骨钳
	200×4，直头，双关节
	1

	线锯
	60，手把
	1

	线锯
	500
	10

	线锯导板
	340
	1

	脑吸引管
	270×Φ3，可控缩口
	1

	脑吸引管
	250×Φ3，可控缩口
	1

	脑吸引管
	250×Φ2，可控缩口
	1

	脑膜剥离器
	240
	1

	双头剥离器
	240，带眼
	1

	医用镊
	250，直
	1

	医用镊
	140，直
	2

	脑部解剖镊
	200×1，枪状，有齿
	1

	脑膜镊
	200×1×2钩，大柄花
	1

	脑部解剖镊
	200×1，直形，有齿，大柄花
	1

	刮匙
	250×3
	1

	脑刮匙
	210×5
	1

	颅骨骨膜剥离器
	170×8，弯头
	1

	颅骨骨撬
	190，铝柄
	1

	脑压板
	200，宽5，宽3
	2

	脑压板
	200，宽11，宽13
	2

	脑压板
	230，宽20，宽10
	2

	头皮夹钳
	160
	3

	乳突牵开器
	170×18，固定式3×4钩，直型
	1

	弓形钻
	350
	1

	清洗打包筐
	450×340×70，Ф1.5
	1



