## Sheet2
附件1： | 自动心肺复苏仪项目招标需求及评审规则 | 备注
一 | 技术参数
1 | 便携式电动胸腔按压机，适合院内院外心肺复苏急救。
2 | 采用结合胸泵机制和心泵机制、模拟心脏搏动原理的心肺复苏技术。
3 | 按压频率在100至 120 次/分钟范围内。
4 | 按压深度在50-60mm范围内。
5 | 按压释放比范围: 50%±5%。
6 | 按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间不大于3秒。
7 | 支持非水平按压。
8 | 安全标准：满足GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》的条款要求。
9 | 电磁兼容：满足YY 9706.102-2021《医用电气设备 第 1-2 部分 安全通用要求并列标准 电磁兼容-要求和试验》的要求。
10 | 驱动方式：电动电控。
11 | 单块电池供电时间：新电池满电状态下，最长运行时间≥60分钟。
12 | 动力电池：可充电锂电池，具有电量指示灯和电量检查按键，电池循环寿命≥260次。
13 | 具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟。
14 | 外部交流电源：可接220V交流电工作，支持热插拔，无需中断按压。
15 | 按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头未归位，能够手动将按压头推回零位。
16 | 数据通讯：主机具有蓝牙功能，可无线实时传输CPR数据。
17 | 机器具备数据储存及导出功能：可储存至少7000人次的全息复苏数据，可通过USB数据线进行数据导出。
18 | 急救5G通讯要求：具有WiFi接入功能，便于进行5G救护车医疗舱移动局域网部署。
19 | 应用部分具有除颤放电效应防护，除颤时无需移开设备以减少中断时间，提高抢救成功率。
20 | 防电击类型分类：医用患者解除应用部分应当为CF型，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”，提供产品说明书、产品彩页或注册证材料佐证，加盖供应商公章。注：投标人应如实填写偏离情况，如果投标人所响应技术要求明显不符合招标文件要求却在技术响应偏离表中作“满足”、“响应”等说明的，作投标无效处理。
二 | 配置清单 | 数量
1 | 主机 | 1台
2 | 电池 | 2块
3 | 电源适配器（含电源线） | 1套
4 | 患者绑带 | 1套
5 | 患者稳定带 | 1套
6 | 便携包 | 1个
7 | 模拟人 | 1个
三 | 商务条款 | 备注
1 | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。
2 | 质保期：三年
3 | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
4 | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
5 | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
6 | 验收方法：一次性验收
7 | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”，提供承诺函加盖供应商公章。
四 | 评审规则（30分）
评分点 | 评分细则
（一） | 价格评分（9分）
评分公式 | 投标报价得分=（评标基础分/投标报价）×9
（二） | 技术评分（17分） | 分值
1 | 最大工作倾斜度：40°得0.5分，每提高5°得0.5分以此类推，本项最高4分 | 4
评审依据：产品技术白皮书并加盖供应商公章佐证
2 | 主机上具有按压深度窗口，可显示实际按压深度客观直接的提示按压深度。得4分 | 4
评审依据：产品技术白皮书并加盖供应商公章佐证
3 | 心肺复苏机可与呼吸机联动，实现心肺复苏机按压30次后，呼吸机自动通气2次。得4分 | 4
评审依据：产品技术白皮书并加盖供应商公章佐证
4 | 模拟人具备血液循环模式得1分：能提示按压深度得2分；能提示按压频率是否达标得2分 | 5
评审依据：产品说明书加盖供应商公章佐证
（三） | 商务条款（4分） | 分值
1 | 质保承诺：4年得1分，5年得2分。 | 2
评审依据：提供售后服务承诺函并加盖公章，未提供或未盖章将不得分；
2 | 售后服务：承诺在仪器设备出现故障时，能在24小时内提出解决方案并上门服务（维修时提供备用机），得2分； | 2
评审依据：提供加盖供应商公章的售后服务承诺函佐证，不符合要求者不得分。