## Sheet2
附件1： | 骨科实验室设备一批项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
设备一 | 蛋白SDS-PAGE 凝胶电泳仪技术参数/服务需求 | 2台
1 | 电泳槽主要技术规格：
1.1 | 凝胶数：1-4
1.2 | 凝胶大小(W x L) 手灌胶：≥8.3 x 7.3 cm; 预制胶：≥ 8.6 x 6.8 cm
1.3 | 封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶
1.4 | 模块化设计
2 | 基础电源
2.1 | 输出电压10~300 V,电流4~400mA,最大功率75W；可恒流、恒压；小巧，可叠放；应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳
3 | 转印模块：
3.1 | 1小时内转印2块 7.5*10 cm 凝胶；也可以进行低强度的过夜转膜
3.2 | 电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印
3.3 | 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向
3.4 | 内置冷却装置
设备二 | 微量移液器技术参数技术参数/服务需求 | 2套
1.1 | 配置要求（以下型号各两把）： 单通道2.5ul, 单通道10ul, 单通道20ul, 单通道100ul, 单通道200ul, 单通道1000ul，
1.2 | 单只重量轻(80g±5g)，耐高温抗腐蚀
1.3 | 可紫外线灭菌
1.4 | 下半支可徒手拆卸，便于清洁保养
1.5 | 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性
1.6 | 四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积
1.7 | 具备体积视窗，便于移液观察，可单手设定体积及操作
设备三 | 恒温金属浴技术参数/服务需求 | 1台
1.1 | 控温范围：RT+5℃～100℃
1.2 | 时间设置：1min～99h59min
1.3 | 温控精度：≤±0.5℃
1.4 | 升温时间(25℃升至 100℃)：≤20min
1.5 | 标配模块：1.5 ml *（≥15孔）
设备四 | 恒温水浴箱技术参数/服务需求 | 2台
1.1 | 采用不锈钢内胆
1.2 | 数显、微电脑控制，带定时功能
1.3 | 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护，具备防干烧功能
1.4 | 电源电压：220V±10%，50HZ
1.5 | 输入功率：≥500W
1.6 | 控温范围：RT+5～99℃
1.7 | 恒温波动度：≤±0.5℃
1.8 | 工作孔径：1~2孔
设备五 | 垂直混合仪技术参数技术参数/服务需求 | 1台
1.1 | 样式：长轴
1.2 | 电压：220V±10%,50HZ
1.3 | 转速：20-100rpm
1.4 | 标配模块：1.5/2.0/15/50 ml
1.5 | 允许环境温度湿度：0-40℃ 80%RH
设备六 | 水平摇床技术参数技术参数/服务需求 | 2台
1.1 | 电压：220V±10%,50HZ
1.2 | 转速：40-200rpm
1.3 | 允许环境温度湿度：0-40℃ 80%RH
1.4 | 运行模式：可连续操作
1.5 | 外壳防护等级：≥IP21
1.6 | 转速线性可调，振荡平稳
1.7 | 采用橡胶底垫；防腐防漏更安全；
设备七 | 旋涡混合仪技术参数技术参数/服务需求 | 2台
1.1 | 振荡方式：圆周
1.2 | 速度范围：0-3000rpm及以上
1.3 | 周转直径：≥4mm
1.4 | 额定功率：≥60W
1.5 | 运行方式：连续运转/点动
1.6 | 工作电源：220V±10%
1.7 | 标配适配器：1.5ml(同时处理≥15支)/15ml（同时处理≥8支）离心管
设备八 | 迷你离心机技术参数技术参数/服务需求 | 2台
1.1 | 标配模块：1台0.5/1.5/2.0 mL（多转头）；1台0.5/1.5/2.0 mL+8联管（多转头）
1.2 | 转速范围：500-10000rpm
1.3 | 整机噪音：≤65dB(A)
1.5 | 重量：≤1.5kg
二 | 配置清单 | 备注
1 | 蛋白SDS-PAGE 凝胶电泳仪 | 2台
2 | 微量移液器 | 2套
3 | 恒温金属浴 | 1台
4 | 恒温水浴箱 | 2台
5 | 垂直混合仪 | 1台
6 | 水平摇床 | 2台
7 | 旋涡混合仪 | 2台
8 | 迷你离心机 | 2台
基础项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则作无效响应处理。评审依据：以上所用货物需求须提供产品白皮书并加盖公章。
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：三年
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
基础项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则作无效响应处理。评审依据：商务要求响应/偏离表。